中国疾病预防 控制中心

病毒病预防控制所文件

中疾控病报疾发〔2014〕179号                签发人：武桂珍

病毒病预防控制所关于

调整埃博拉病毒核酸检测方法的请示

中国疾病预防控制中心：

为进一步加强埃博拉病毒实验室检测的生物安全管理，以避免操作疏漏产生生物安全隐患，我所出血热室根据已发表的文献资料和美国疾病预防控制中心推荐的埃博拉病毒实验室检测方案对核酸提取过程进行了比较研究，验证了不同核酸提取方法的检测效率。结果显示，我所建立的核酸提取新方法在高效灭活病毒的前提下不降低检测的敏感性，而且方法较为简便。基于此研究结果，我所对检测方案进行了进一步的优化调整，在核酸提取过程中采用高效病毒灭活方法，并保持检测的敏感性不低于原有方法。

现将调整后的埃博拉病毒核酸检测方法报上（见附件），建议在埃博拉病毒检测中采用新方法。

妥否，请批示。

附件：埃博拉病毒核酸检测方法

二○一四年十月十四日

病毒病所办公室                    2014年10月14日印发

附件

埃博拉病毒核酸检测方法

1目的

埃博拉病毒核酸的提取及PCR检测。

2 适用范围

适用于检测血标本中埃博拉病毒核酸。

3 实验前准备

核对被检样品，包括患者的姓名、编号及检测项目等。

4检测仪器设备和材料

实时定量核酸扩增检测仪，常规核酸扩增检测仪，RNA提取试剂盒，一步法RT-PCR扩增试剂盒，一步法实时定量RT-PCR扩增试剂盒等。

5实验步骤

5.1实验准备

5.1.1埃博拉病毒相关感染性材料灭活要求在BSL-3级实验室生物安全柜内操作，灭活材料的核酸提取可在BSL-2级实验室内进行，核酸PCR扩增可在BSL-1级实验室内进行。

5.1.2进入实验场所之前，要事先准备好所需试剂、样品。预约实验场所。

5.2 RNA的提取（两种方法，可选任一方法进行核酸提取）

RNA提取方法一（5.2.1～5.2.3）

使用TRIzol(或TriPure)试剂以及QIAamp Viral RNA Mini试剂盒提取血标本中病毒RNA。

5.2.1试剂准备：

a.TRIzol（或TriPure）试剂避光保存于2-25℃。 QIAamp Viral RNA Mini试剂盒室温（15～25℃）保存；

b.96～100%无水乙醇；

c.1.5ml离心管；

d.带滤芯的灭菌无RNase的移液枪头；

e.台式离心机（适用于1.5ml离心管的转头）；

f.缓冲液AW1，AW2在第一次使用前要按照试剂盒说明书加入适量无水乙醇稀释；

g.加入310μl AVE至冻干的Carrier RNA中，充分溶解后分装保存于-20℃，每份分装保存的Carrier RNA不能冻融超过三次。

5.2.2 埃博拉病毒相关感染性标本灭活，应在BSL-3实验室Ⅱ级生物安全柜内进行。

a.吸取700μl TRIzol（或TriPure）至带螺旋口的离心管中，每管加入5.6μl Carrier RNA。

b.向上述的裂解液中加入70μl样品，盖好盖后，轻轻的上下颠倒混匀10次，室温孵育不少于10分钟（为避免产生气溶胶，不要使用震荡仪或摇动离心管混匀）。

c.将管浸入消毒液中3～5分钟，彻底消毒管外壁,然后擦干净, 简单离心使离心管顶端液体落到底部。如需将灭活样本转运至BSL-2实验室进行病毒RNA提取，将样本裂解液转移至新管中,颠倒10次以保证管内部充分灭活，然后将裂解样本管浸入消毒液中3～5分钟，彻底消毒管外壁,然后擦干净,将裂解样本管放入防漏保存装置中，可将管移出生物安全柜进行转运或冻存。 6小时内可在2～8℃保存，6小时以上至2周可在-20℃保存，超过2周需在-80℃保存，应避免反复冻融。

5.2.3 RNA提取，可在BSL-２实验室内进行。

a．在裂解样本管内加入620μl  96～100％的乙醇，轻轻的上下颠倒混匀10次，再简单离心。

b.小心将700μl液体加入QIAamp Mini Spin Column中，盖好盖，8000rpm/min离心1min,弃去收集管，将柱子置于一新的2ml收集管上。

c.打开QIAamp Mini Spin Column的盖子，重复步骤5.2.3b，直至完成全部样品离心。

d.打开盖子，向柱中加入500μl AW1 缓冲液，盖好盖，8000rpm/min离心1min，弃去收集管，将柱子置于一新的2ml收集管上。

e.打开盖子，加入500μlAW2 缓冲液，盖好盖，14000rpm/min离心3min。

f.将柱子置于一新的2ml收集管上，空离1min。

g.将柱子置于一新的1.5ml离心管上，加入50μl AVE洗脱缓冲液，室温孵育1min, 8000rpm/min离心1min。离心液即为病毒RNA，立即检测或-80℃保存。

RNA的提取方法二(5.2.4～5.2.5，美国CDC推荐方法)

5.2.4 埃博拉病毒相关感染性标本灭活，应在BSL-3实验室Ⅱ级生物安全柜内进行。

a.在带有螺旋口的离心管中，将样本与TriPure(或TRIzol)试剂按照1:10的体积比加入(通常为将50μl标本加入500μl TriPure中或将100μl标本加入1000μl TriPure中)。

b.上下颠倒混匀10次使液体充分混匀室温放置至少10min,为避免产生气溶胶，不要使用震荡仪或摇动离心管。

c.将样本裂解液转移至新管中,颠倒10次以保证管内部充分灭活。

d.将管浸入消毒液中，彻底消毒管外壁,然后擦拭干净,放入防漏保存装置中，可将管移出生物安全柜进行转运或冻存。6小时内可在2～8℃保存，6小时以上至2周可在-20℃保存，超过2周需在-80℃保存，应避免反复冻融。

5.2.5 RNA提取，可在BSL-２实验室内进行。

a.在裂解样本管内加氯仿200μl。

b.涡旋仪频繁震混,冰上放置5-15分钟。

c.14,000 rpm, 离心15分钟。

d.小心吸出上层水相至新的1.5ml无菌离心管。

e.加入等体积70%乙醇（所用裂解液体积）,混匀。

f.每次上样700μl至Qiagen公司RNEasy mini试剂盒过滤柱（spin column）, 10000 rpm/min离心15s,弃去收集管，将柱子置于一新的2ml收集管上，直至完成全部样品离心。

g.加700μl RW1缓冲液,离心15秒,弃废液。

h.加500μl RPE缓冲液,离心15秒,弃废液

i.2加500μl RPE缓冲液,离心2分钟,弃废液

j.将柱子放在新的回收管上,离心1分钟

k.将柱子放在新的1.5ml离心管上,加入30-50μl 无RNase的水,放置1分钟

l.离心1分钟, RNA可立即检测或-80℃保存。

5.3实时荧光定量RT-PCR法检测埃博拉病毒核酸

为增加埃博拉病毒核酸检测的敏感性和特异性，在用实时荧光定量 PCR 方法对标本进行检测时，应采用针对埃博拉病毒2个不同的基因同时进行检测，可采用并行的单重PCR或多重PCR方法进行检测。

5.3.1单重PCR参考引物与探针

| 引物/探针 | 序列 | 荧光标记 |
| --- | --- | --- |
| 检测埃博拉病毒核蛋白基因的引物和探针 |
| ZEBONP-F | CGCCGAGTCTCACTGAATCTG |  |
| ZEBONP-R | AGTTGGCAAATTTCTTCAAGATTGT |  |
| ZEBONP-P | CGGCAAAGAGTCATCCCAGTGTATCAAGTAA | FAM/BHQ-1 |
| 检测埃博拉病毒糖蛋白基因的引物和探针 |
| ZEBOGP-F | TGGGCTGAAAAYTGCTACAATC |  |
| ZEBOGP-R | CTTTGTGMACATASCGGCAC |  |
| ZEBOGP-P | CTACCAGCAGCGCCAGACGG | FAM/BHQ-1 |

5.3.2 实时荧光定量RT-PCR扩增

实时荧光定量RT-PCR扩增反应配置体系：

RNA模板5µl，酶（25x）1µl，缓冲液12.5µl，引物（20µM）各0.5µl，探针（10µM）0.5µl，加水至总体积25µl。

推荐反应条件为50℃30min，95℃10min，95℃15s、60℃45s反应40个循环。

5.3.3 结果判断

以定量荧光PCR反应的前3～15个循环的荧光信号作为本底信号，以本底信号标准差的10倍作为荧光阈值，标本扩增产生的荧光信号达到荧光阈值时所对应的循环数为循环阈值（CT值），以CT<35荧光信号数据线性化处理后对应循环数生成的曲线图成“S”形的标本，可判断为相应的埃博拉病毒核酸检测阳性。对检测结果处于临界值（35≦CT≦38）的标本，应重复检测，可采取增加模板RNA使用量至10µl等措施，明确是否存在特异性扩增。

5.3.4 意义

荧光定量PCR是一种灵敏、特异、低污染的病毒核酸检测方法，可以检测标本中的埃博拉病毒。病例筛查时应检测2个不同的埃博拉病毒基因，任一基因检测阳性均具有确诊意义。首例病例确诊应按照国卫发明电[2014]48号《埃博拉出血热病例诊断程序》进行。在病例管理时，需2个基因同时检测阴性，方可判定为阴性。

5.4一步法常规RT-PCR方法检测埃博拉病毒核酸

如果采用常规RT-PCR的方法检测埃博拉病毒核酸，建议针对病毒基因组2个不同的基因片段同时进行检测,并完成基因序列分析。

5.4.1 参考引物序列

| 引物 | 序列 | 片段大小 |
| --- | --- | --- |
| 检测埃博拉病毒糖蛋白基因的引物 |
| ZEBOV-GPF | TGGGCTGAAAACTGCTACAATC |  |
| ZEBOV-GPR | TTTTAGTTTCCCAGAAGGCCCA | 570bp |
| 检测埃博拉病毒RNA聚合酶基因的引物 |
| ZEBOV-LF1 | ATCGGAATTTTTCTTTCTCATT |  |
| ZEBOV-LR1 | ATGTGGTGGGTTATAATAATCACTGACATG | 414bp |
| ZEBOV-LF2 | GTCAAAGCATTTCCTAGCAACATGATGG |  |
| ZEBOV-LR2 | ATAATAATCACTCACATGCATATAACA | 282bp |

5.4.2 PCR扩增

采用参考引物对埃博拉病毒不同检测靶标进行PCR扩增。首先根据所采用的试剂盒说明书推荐反应条件，将病毒RNA逆转录为cDNA。PCR扩增参考反应条件为94℃预变性2min，然后	94℃变性30s，55℃退火30s， 72℃延伸1min，反应40个循环，最后72℃延伸10min。如为套式PCR则开展第二轮扩增。

第二轮分型PCR扩增体系配置采用正向引物ZEBOV-LF2与反向引物ZEBOV-LR2。推荐反应条件为	94℃预变性2min，然后	94℃变性30s，55℃退火30s， 72℃延伸1min，反应30个循环，最后72℃延伸10min。

5.4.3 1.5%浓度琼脂糖电泳分析。

5.4.4 结果判读

a阳性：电泳显示相应大小DNA片段。

b阴性：无特异性核酸片段扩增。

5.4.5 意义

阳性结果可以初步判断埃博拉病毒感染,应排除交叉污染。获得埃博拉病毒基因序列具有确诊意义。

6清场与消毒

6.1 操作结束后，及时清理生物安全柜内的物品，用0.5%次氯酸钠溶液和75%乙醇分别擦试外表面后，移出生物安全柜放妥善保存。

6.2 未使用完的感染性生物材料应销毁或放入BSL-3级实验室－70℃冰箱，并如实填写操作和处理记录。

6.3 实验区内的污染材料高压处理（121℃高压20min）后，再进行集中高压处理。