.中国疾病预防控制中心文件.

中疾控传防发〔2012〕319号

______________________________________________________________________________________________________________

中国疾病预防控制中心关于2012年全国流感

监测网络实验室流感病毒核酸检测能力考核结果的通报

各省（自治区、直辖市）疾病预防控制中心，新疆生产建设兵团疾病预防控制中心：

为进一步提高全国流感监测网络实验室的流感病毒核酸检测能力，做好流感监测和实验室诊断工作，我中心于2012年7月组织对全国流感监测网络实验室进行了流感病毒核酸检测能力考核。现将结果通报如下：

一、考核范围

本次考核范围为全国409家流感监测网络实验室。

二、考核标本

本次考核下发到各网络实验室的10份盲样为灭活的病毒培养液，每支100μl。考核病毒型别包括B型、季节性H1、季节性H3、禽H5、禽H9及甲型H1N1。病毒浓度均在容易检出的范围之内。所有标本均由我中心病毒病所国家流感中心制备，为同一批次分装，经质量鉴定无误后发放。考核标本由世界速递公司统一用干冰运至各省级疾病预防控制中心，再由其分发至辖区内各流感监测网络实验室。

三、考核结果

截至2012年8月1日，除西藏自治区内的全部8家疾控中心网络实验室和青海省玉树州疾控中心网络实验室因无法开展工作未提交考核结果外，其余400家网络实验室均提交了考核结果。结果全部正确的有373家（93.25%），有误的有27家（6.75%）（名单见附件）。

（一）省级流感监测网络实验室考核结果

提交考核结果的30家省级疾控中心及新疆生产建设兵团疾控中心流感监测网络实验室考核结果全部正确。

（二）地市级流感监测网络实验室考核结果

提交结果的369家地市级网络实验室中27家结果有误（7.32%）。（三）以省为单位的考核结果

以省为单位统计考核结果，北京、天津、河北、辽宁、上海、江西、河南、湖北、湖南、海南、重庆、陕西、广西和宁夏14个省（区、市）的流感监测网络实验室考核结果全部正确；福建、山东、广东、山西、内蒙古、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、四川、贵州、云南、甘肃、青海和新疆16个省（区）及新疆生产建设兵团辖区内的部分流感监测网络实验室考核结果有误（具体见附件）。

四、结果分析及建议

（一）部分流感监测网络实验室使用购买的商品化试剂盒开展流感病毒检测，其中个别试剂盒中自带引物、探针的序列与我中心病毒病所国家流感中心公布的序列不一致，从而导致检测灵敏度低，将阳性结果报为阴性。建议各实验室开展检测试剂的评价工作，以确保检测试剂的质量，并根据国家流感中心公布的引物和探针序列及时更新检测试剂。各省级疾病预防控制中心也可以对商品化检测试剂进行评估，并推荐给本辖区各实验室使用。

（二）个别网络实验室在提交的结果中将阴性标本报为阳性。原因可能是在实验室存在气溶胶污染或检测过程中出现交叉污染，导致结果错误。建议加强网络实验室质量控制及管理体系建设，规范样品检测和结果报告流程。

（三）自2009年流感监测网络扩大以来，我中心病毒病所国家流感中心已经连续4年对全国400多家流感监测网络实验室进行了流感病毒核酸检测考核。从考核的结果看，省级流感监测网络实验室自2010年起，已连续3年正确率达100%，地市级流感监测网络实验室的正确率也逐年提高，但西部地区（如贵州、内蒙古、青海、四川、云南和新疆等）地市级流感监测网络实验室在流感病毒核酸检测技术上还存在一定差距，建议上述各省级疾控中心要严格按照《全国流感监测方案（2010年版）》的要求，加强对地市级流感监测网络实验室的培训，切实提高本辖区的流感监测整体能力。

附件：2012年考核结果有误的网络实验室名单

二○一二年九月三日

抄：卫生部应急办、疾控局，各省、自治区、直辖市卫生厅（局），新疆生产建设兵团卫生局

中国疾病预防控制中心办公室                  2012年9月4日印发

校对人：秦颖

附件：

2012年考核结果有误的网络实验室名单

| 省份 | 网络实验室名称 | 考核结果 （正确数/总数） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 福建 | 厦门市疾病预防控制中心 | 9/10 | 037-06号阴性报为H9 |
| 山东 | 青岛市疾病预防控制中心 | 9/10 | 042-05号甲型H1N1报为阴性 |
| 广东 | 云浮市疾病预防控制中心 | 9/10 | 059-05号甲型H1N1报为阴性 |
| 山西 | 运城市疾病预防控制中心 | 9/10 | 111-10号B型报为阴性 |
| 内蒙古 | 通辽市疾病预防控制中心 | 8/10 | 119-02号阴性报为B型 119-04号甲型H1N1报为阴性 |
|  | 呼伦贝尔市疾病预防控制中心 | 8/10 | 121-07号阴性报为H5 121-08号甲型H1N1报为H5 |
|  | 巴彦淖尔市疾病预防控制中心 | 9/10 | 123-06号阴性报为H9 |
| 吉林 | 白山市疾病预防控制中心 | 9/10 | 142-01号甲型H1N1报为阴性 |
| 黑龙江 | 鸡西市疾病预防控制中心 | 9/10 | 146-10号阴性报为甲型H1N1 |
| 江苏 | 宿迁市疾病预防控制中心 | 9/10 | 183-01号H3报为A型未分亚型 |
| 浙江 | 丽水市疾病预防控制中心 | 9/10 | 193-01号H3报为H1 |
| 安徽 | 安庆市疾病预防控制中心 | 9/10 | 199-05号H3报为H5 |
| 四川 | 泸州医学院附属医院 医学实验中心 | 9/10 | 311-08号阴性报为H1 |
|  | 甘孜州疾病预防控制中心 | 9/10 | 327-05号H5报为H9 |
| 贵州 | 六盘水市疾病预防控制中心 | 9/10 | 330-10号阴性报为B型 |
|  | 遵义市疾病预防控制中心 | 9/10 | 331-09号H3报为阴性 |
|  | 安顺市疾病预防控制中心 | 9/10 | 332-07号H5报为甲型H1N1 |
|  | 毕节地区疾病预防控制中心 | 7/10 | 335-02号B型报为阴性 335-04号甲型H1N1报为阴性 335-06号甲型H1N1报为阴性 |
| 云南 | 文山州疾病预防控制中心 | 9/10 | 346-07号阴性报为H1 |
|  | 迪庆州疾病预防控制中心 | 9/10 | 351-04号H5报为H1 |
| 甘肃 | 张掖市疾病预防控制中心 | 9/10 | 373-07号H3报为H9 |
| 青海 | 海北州疾病预防控制中心 | 7/10 | 384-01号H3报为甲型H1N1 384-03号H5报为甲型H1N1 384-04号甲型H1N1报为阴性 |
|  | 果洛州疾病预防控中心 | 9/10 | 387-08甲型H1N1报为阴性 |
|  | 海西州疾病预防中心 | 9/10 | 390-06号H5报为H3 |
| 新疆 | 博州疾病预防控制中心 | 9/10 | 400-03号H3报为H9 |
|  | 克州疾病预防控制中心 | 7/10 | 403-04号H5报为H3 403-07号H5报为H9 403-08号阴性报为H5 |
| 新疆生产建设兵团 | 石河子市疾病预防控制中心 | 9/10 | 410-01号H1报为H9 |